OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz hastanın EKG analizini yapabilmeli ve analiz sonrasında şok gerekli ise kullanıcıyı sesli olarak uyararak hızlı ve emin şekilde hastayı defibrile edebilmelidir.

- Cihaz bifazik dalga formu ile defibrilasyon yapmalıdır.

- Cihazın harici kasası darbeler dayanıklı olmalıdır. Kolaylık sağlaması açısından taşıma kulpu bulunmalıdır.

- Uzun ömürlü kullan / at tip LiMnO2 bataryaya sahip olmalıdır. Bataryanın raf ömrü 5 yıl olmalıdır.

- Tam dolu batarya ile maksimum enerji seviyesinde 95 şok verebilmelidir.

- Joule Seviyeleri yetişkin hastalar için 150 – 200 – 200 Joule çocuk hastalar için 50 – 50 – 50 Joule olmalıdır.  İstenildiğinde joule değerleri ayarlar menüsünden değiştirilebilmelidir.

- Cihazın olası bir yanlışlığı önlemek ve kullanım kolaylığı açısından çocuk hastalar için yüzey alanı küçük ayrı bir tek kullanımlık pedi olmalıdır. Çocuk pedi takıldığında cihaz otomatik olarak algılamalı ve enerji seviyesini kendisi ayarlamalıdır. Çocuk hastalar için cihaz üzerinden ayrı bir ayarlamaya gerek duyulmamalıdır.

- Boyutları 15x30x35 cm boyutlarını geçmemelidir.

- Cihazın ağırlığı batarya dahil 3 kg mı geçmemelidir.

- Çalışma ısısı 0 - 50°C olmalıdır.

- Dalga türü bifazik dalga formu olmalıdır

- Cihaz yapışkan ped elektrotlar aracılığı ile EKG ritmini analiz etmeli, hastanın göğüs empedansını ölçmeli ve şokun gerekliliği konusunda karar vermelidir. Sesli komutlarla kullanıcıyı yönlendirmelidir. Pedler cihaza takılı olarak kullanıma hazır şekilde bulunmalıdır.

- EKG analiz süresi 10 sn yi geçmemelidir.

- Cihaz şok tavsiye edip enerjiyi şart ederken de analiz yapmaya devam etmeli, şarj süresince hasta ritmi değişir ise tespit edebilmelidir. Gerekir ise şoku iptal edip tekrar analiz yapmalıdır.

- Cihazın sesli komutları muhakkak Türkçe olmalıdır. İstenildiğinde ayarlar menüsünden dil seçeneği değiştirilebilmelidir.

- Cihazın sesli komutlarının ses seviyesi ayarlar menüsünden artırılıp azaltılabilmelidir.

- Cihaz pedler yapıştırıldıktan sonra en fazla 10 sn içinde hastanın EKG sinyalini analiz edebilmeli ve şok verilip verilmemesine karar vermelidir.

- Cihaz şok tavsiye ettiğinde de EKG analizine devam etmeli bu sırada hastanın EKG ritminde değişim tespit ettiğinde defibrilasyonu iptal edip tekrar EKG analizi yapmalıdır.

- Cihaz her açıldığında kendini test etmeli ve arıza durumunda arıza indikatörü ile kullanıcı uyarılmalıdır.

- Batarya seviyesi azaldığında kapalı durumdayken indikatör vasıtası ile kullanıcıyı uyarmalıdır. Açık durumda iken hem indikatör hem de sesli komut ile kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz kendini günlük / haftalık / aylık / 6 aylık ve her açılışta test etmelidir. Cihaz 6 aylık testte kapasitör / HV kart testini yapabilmelidir. Cihaz test sonuçlarını hafızasında tutmalıdır. Bir arıza tespitinde indikatör vasıtası ile kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihazın hafızası bulunmalı ve EKG / ortam sesleri kaydedilebilmelidir. Bu bilgiler standard mini USB kablo ile bilgisayara aktarılarak bilgisayarda incelenebilmeli ayrıca yazıcıdan çıktı alınabilmelidir.

- Cihazın kapaklı kompakt bir tasarıma sahip olup, kapak içerisinde tüm aksesuarlar konulabilmeli, ayrı bir aksesuar çantasına ihtiyaç duyulmamalıdır.

- Çok işlevli tek kullanımlık kendinden yapışkanlı ve jelli pedleri bulunmalıdır.

- Tek kullanımlık padler üzerinde vücudun hangi bölgelerinde yerleştirilmesi gerektiği belirtilmiş olmalıdır.

- Cihaz EKG analizi sırasında ortamdaki aşırı hareketi tespit edebilmeli ve sağlıklı EKG analizi için kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz hasta vücudunda pacemaker var ise tespit etmeli ve kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz yazılımı AHA/ERC kılavuzuna göre güncellenmiş olmalıdır. İleride yapılacak değişiklikler olur ise yazılım güncellenmesi yapılabilmelidir.

- Cihaz en az 5 yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Cihaz uluslar arası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır

- T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına  (TİTUBB) kayıtlı olması ve Satın alınacak tıbbi cihazların TİTUBB ‘de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeyi Komisyona ibraz etmek zorundadır

- Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.

- Kendinden yapışkanlı / jelli Ped	1 Adet

- Kullanım Kılavuzu (Türkçe)		1 Adet

- LiMnO2 Batarya 			1 Adet

- Duvar Asma Braketi			1 Adet